附件

疫苗冷链安全管理专项检查存在问题一览表

| 单 位 | 存 在 问 题 |
| --- | --- |
| 兰溪市人民医院医共体横溪院区 | 1.疫苗贴壁存放；2.报警信息仅两人接收，分管院长未设置为信息接收人；3.其中有一台冰箱没有冷链温度监测系统；4.无应急电源。 |
| 兰溪市人民医院医共体马涧院区 | 1.疫苗储存冰箱内存放矿泉水，冷链室杂物堆放；2.温度记录表提前记录；3.药房两台冰箱存放疫苗，有一台冰箱无冷链温度监测系统，另一台冰箱缺近两日温度记录；4.冷冻室没有冷链温度监测系统；5. 报警信息仅两人接收，分管院长未设置为信息接收人。 |
| 兰溪市中医院医共体香溪院区 | 1.药房冷链温度超前记录；2.无应急电源。 |
| 兰溪市人民医院医共体兰江院区 | 1.疫苗存放贴壁；2.无冷链设备维护记录；3.分管院长未设置为报警信息接收人。 |
| 兰溪市人民医院医共体水亭院区 | 1.疫苗贴壁存放；2.药房冷链温度记录在7、8月有大量空缺；3.分管院长未设置为报警信息接收人；4.冷链温度监测系统应急处置预案未明确责任人；5.无设备维护记录。 |
| 兰溪市人民医院医共体游埠院区 | 1.药房疫苗贴壁存放；2.库房、药房冷链温度记录表不是统一表格；3. 分管院长未设置为报警信息接收人；4.药房冰箱无温度计。 |